ANJİO LABORATUVARINA ALINACAK MALZEMELERE AİT GENEL ŞARTNAME

- Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış olmalı, paketler üzerinde üretici firma ile ithalatçı firmaların ad ve adresi, UBB ürün lot numaraları ve barkodları  bulunmalıdır.

- Malzemelerin miyadı teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.

- Malzeme ambalajının üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

- Firma malzemenin teslim tarihinden itibaren Kardiyoloji AD' nın istediği zaman son kullanma tarihi en az 6 ay olan malzemeyi yine Kardiyoloji AD tarafından belirlenen ölçü ve sayıda, miadı en az 2 yıl olan aynı markadaki malzemeyle en geç 1 ay içerisinde değiştirmekle yükümlü olacaktır.

-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

INTRODUCER SET, 6F, 11 CM'LİK SHEATH, (0,038 İNÇ J UÇLU,  45 CM'LİK KLAVUZ TEL)

ŞARTNAMESİ

1- Kılıf uzunluğu en fazla 11 cm uzunlukta, hemostatik valfli , dilatatör en fazla 17 cm

uzunlukta, guide wire en az 40 cm. uzunlukta (0.038’’) 0.97 mm J curve'lü guidewire ve

18 G iğne’den oluşmalıdır.

2- Valf sheath' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır.

3- Guide wire, vessel dilatör ve sheath arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition)

olmalıdır.

4- Sheath (introducer) gövdesi kink yapmaz özelliği taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı

hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır.

5- Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır.

6- Sheath (introducer)  0.038" guide wire ile kullanılmalıdır.

7- Sheath (introducer) seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde

olacaktır.

8- 18 G iğne ile kullanılmalıdır.

9- Sheath (introducer) içinden kateter geçirildiğinde, kateterin kenarında kan sızmasını

önleyecek  özel bir valf mekanizması olmalıdır.

10- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

11- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

12- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

13-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

14- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

INTRODUCER SET, 6F, 7 CM'LİK RADİAL SHEATH, (0,021 İNÇ  DÜZ UÇLU, 45 CM'LİK KLAVUZ TEL) ŞARTNAMESİ

1- Kılıf uzunluğu en fazla 7 cm uzunlukta, hemostatik valfli , dilatatör en fazla 13 cm

uzunlukta, Guide wire en az 40 cm. uzunlukta, 0.018’’ -  0.021’’ arası kalınlıkta,  düz uçlu

guidewire ve 4 cm. uzunluğunda  20, 21 G  iğne'den oluşmalıdır.

2- Valf sheath' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır.

3- Guide wire, vessel dilatör ve sheath arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition)

olmalıdır.

4- Sheath (introducer) gövdesi kink yapmaz özelliği taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı

hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır.

5- Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır.

6- Sheath (introducer)  içinden kateter geçirildiğinde, kateterin kenarında kan sızmasını

önleyecek  özel bir valf mekanizması olmalıdır.

7- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

8- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

9- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

10-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

11- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

12- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

KILAVUZ TEL  0.014 İNÇ FLOPPY DÜZ UÇLU HİDROFİLİK KAPLAMALI ŞARTNAMESİ

1- Koroner Anjioplasti ve stent işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2- 0.014 inch kalınlığında ve 170-195 cm arası uzunluğunda olmalıdır.

3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque"

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5- Distal segmentte en uçtaki son 2 mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı. En uç 2 mm'lik

kısımdan sonra en az 20 cm'lik kısım sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic)

sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment politetraflor etilen

(PTFE)  kaplı olmalıdır.

6- Radyoopak uç uzunluğu en fazla 3 cm olmalıdır.

7- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri

lümenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır.

8- Uç kısmı iyi vizüalize edilebilmeli, kolay şekillendirilebilmeli, komleks lezyonlardan

atravmatik geçebilmeli ve düz uçlu olmalıdır.

9- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

10- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

11- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

12-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

13- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

KILAVUZ TEL  0.038 İNCH 150 CM. J UÇLU PTFE KAPLAMALI  ŞARTNAMESİ

1-Guidwire 0.038 inch kalınlığında ve 150 cm uzunluğunda olmalıdır.

2- Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır.

3- Guidwire'lar birebir  tork özelliğine sahip olmalıdır.

4- Guidwire uç kısmı 'J' şeklinde olmalıdır.

5- Guidwire tamamen PTFE teflon kaplı ve Anjiografik girişimler için uygun olmalıdır.

6- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

7- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

8- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

9-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

10- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

KILAVUZ TEL  0.035 İNÇ 260 CM. J UÇLU HİDROFİLİK KAPLAMALI ŞARTNAMESİ

1- 260 cm uzunlukta, hidrofilik özellikte ve yüksek taşıma özelliğine sahip olmalıdır.

2- Guide wire çekirdeğinde süper esnek özel nikel titanyum alaşımından yapılmış

radiopak solid bir metal içermelidir.

3- Bu metalin üzeri özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde

kaplanmış olmalıdır.

4- Guide wire'ın en dış kısmı ise kaygan olması amacı ile hidrofılik bir malzeme ile

kaplanmış ve Anjiografik girişimler için uygun olmalıdır.

5- Guide wire,ın ucu atravmatik olmalıdır.

6- Merkezdeki super esnek özelliği guide wire' ın ucuna 3 cm kala bitmelidir. Guide wire

hidrofilik özelliği sayesinde biyolojik ortamda zor ve tortuyöz damarlardan rahatlıkla

geçebilmelidir.

7- Super esnek guide wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini alabilecek

kuvvetli şekil hafızasına sahip olmalıdır.

8- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

9-  Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

10- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

11-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

12- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

MANİFOLD ÜÇ YOLLU BASINCA DAYANIKLI ŞARTNAMESİ

1-Üzerindeki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak şekilde ve 3 yollu rotating

adaptörlü, sağ pozisyonlu, kristal saydamlığında, en az 400 psi basınca dayanıklı

olmalıdır.

2- Manifoldun üç yollu musluklarının kullanım kolaylığı bakımından kolayca ve yumuşak

bir şekilde çevrilebilir olması gerekmektedir

3- Kontrast maddenin yumuşak bir şekilde verilebilmesine uygun olmalıdır.

4- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

5-  Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

6- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

7- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

8- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

ANJİOGRAFİ KATETERİ PİGTAİL 5F 110 CM. ŞARTNAMES

1. Kateter ucu radyo opasitesi yüksek olmalı, iyi görüntü vermeli.

2. Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikte özel olarak inceltilmiş uçlu (brite

tip) olmalı, safi anti-travmatik olmalı.

3. 1:1 Torque iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır.

4. Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde French ölçüsü, kateter ile kullanılacak Guide

wire'ın ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır.

5. Trombo-rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.

6. Kateter en az 110 cm uzunlukta, açık uçlu 6-8 yan delikli, 1000 psi basınca

dayanabilmeli, radyoopak özelliği yüksek ve akış dinamiği iyi olmalıdır.

7- Pigtail kateterin iç lümen çapı en az 0.041 inç (1.0 mm) olmalıdır.

8. Kateter gövdesi ince, paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır.

9. Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.

10. Kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmış olmalıdır.

11. Kateter 5 F çapında, high flow özelliğinde seçilebilmelidir.

12. 0.038" Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır.

13. Kateter ucu pigtail şeklinde olmalıdır.

14. Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

15- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

16- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

17- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

18- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

ANJİOGRAFİ KATETERİ PİGTAİL 6F 110 CM. ŞARTNAMES

1. Kateter ucu radyo opasitesi yüksek olmalı, iyi görüntü vermeli.

2. Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikte özel olarak inceltilmiş uçlu (brite

tip) olmalı, safi anti-travmatik olmalı.

3. 1:1 Torque iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır.

4. Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde French ölçüsü, kateter ile kullanılacak Guide

wire'ın ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır.

5. Trombo-rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.

6. Kateter en az 110 cm uzunlukta, açık uçlu 6-8 yan delikli, 1000 psi basınca

dayanabilmeli, radyoopak özelliği yüksek ve akış dinamiği iyi olmalıdır.

7- Pigtail kateterin iç lümen çapı en az 0.041 inç (1.0 mm) olmalıdır.

8. Kateter gövdesi ince, paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır.

9. Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır.

10. Kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmış olmalıdır.

11. Kateter 6 F çapında, high flow özelliğinde seçilebilmelidir.

12. 0.038" Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır.

13. Kateter ucu pigtail şeklinde olmalıdır.

14. Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

15- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

16- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

17- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

18- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

ANJİO ENJEKTÖRÜ 12 CC. ŞARTNAMESİ

1-Anjio enjektörünün kapasitesi en az 10 ml. olmalıdır.

2- Sürtünme direnci azaltılmış olarak üretilmiş olmalıdır.

3- Dizaynında bulunan elemanlar sayesinde kolay manevra imkanı sağlamalıdır.

4- El ile opak madde enjeksiyonu için özel imal edilmiş olmalıdır.

5- Saydam ve üzerinde en az 1 ml. hacmi gösteren işaretler olmalıdır.

6- Radyo opak madde çekilirken sisteme hava gelmemelidir.

7- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

8- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

9- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

10- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

11- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

ANJİOMAT ENJEKTÖRÜ (POMPA ENJEKTÖRÜ) 150 CC. ŞARTNAMESİ

1- Anjiyo Laboratuvarında bulunan Medrad Mark V Provis cihazına uyumlu olmalıdır.

2- Enjektörlerin kapasitesi 150 cc. olmalıdır.

3- Tamamen şeffaf plastikten imal edilmiş olmalıdır.

4- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

5- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

6- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

7- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

8- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

UZATMA HATTI BASINCA DAYANIKLI M/F  50-100 CM. 1200 PSI ŞARTNAMESİ

1- Uzatma hattı, kateter ile otomatik pompa arasında bağlantı amacı ile kullanılmaktadır.

2- Tamamen şeffaf plastikten imal edilmiş olmalıdır.

3- Anjiyo Laboratuvarında bulunan Medrad Mark V Provis cihazına uyumlu ve 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

4- Uzatma hattının bir ucu erkek bir ucu dişi olmalı, dişi ve rotating adaptörlü kısmında sızdırmayı engelleme amacı ile conta sistemi olmalıdır.

5- Uzatma hattının uzunluğu 50 ve 100 cm olmalıdır.

6- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

7- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

8- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

9- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

10- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

RADİYAL ARTER KOMPRESYON CİHAZI (BANDI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Radial arterden anjiyografi ve PTCA sonrasında kılıfın çekilmesinden hemen sonra radial giriş bölgesine uygulanacaktır.

2- Band yapısı deriye alerjik olmamalıdır.

3- Bandın radial bölgeye yapacağı baskı ayarlanabilir olmalıdır.

4- Farklı radial bölge genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

5- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

6- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

7- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

8- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

9- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

ANJİOGRAFİ KATETERİ DİAGNOSTİK 6F 100 CM. ŞARTNAMESİ

1- Kateterler birebir  tork özelliğine sahip olmalıdır.

2- Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak için üstü uygun bir maddeyle

kaplanmış olmalıdır.

3- Proximal uç bir hub ihtiva etmeli, burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır.

4- En az 100 cm uzunlukta, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanabilmelidir.

5- Kateterin iç çapı en distal hub kısmindan en proksimal ucuna kadar aynı olmalı ve bu

şekilde kontrast jetine engel olarak daha yumuşak bir kontrast akımı sağlayarak kateterin

stabilitesini sağlamaya yardımcı olmalıdır.

6- Kateterin gövdesinin tamamı en uç primer curve kısmındaki 2 mm'Iik yumuşak bitime

kadar tel örgülü yapıda olmalıdır. Çift tel örgü varlığı tercih sebebidir.

7- Kateterler 6F kalınlığında ve en az 100 cm uzunluğunda olmalıdır.

8- Kateterlerin iç lümen çapı en az 0.056 inç (1.4 mm.) olmalıdır.

8- Kateter X-ray altında rahatça görülebilir olmalıdır.

9- Kateterin koroner arter ağzına oturan en uç primer curve kısmı damar hasarını

engelleyecek yapıda olan çok yumuşak materyalden yapılmış, radyo-opak yapıda

olmalı ve vücut ısısında tip hafızasını korumalıdır.

10- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

11- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

12- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

13- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

14- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

KLAVUZ KATETER GUİDİNG  6F 100 CM. ŞARTNAMESİ

1- Polimer bazlı materyalden mamül, vücut  ısısında özelliğini koruyan yapıda olmalıdır.

2- Kılavuz kateter ucu, koroner damar ostiumuna zarar vermeyecek şekilde yumuşak

olmalıdır.

3- Yumuşak uç yapısı yapıştırmalı olmayıp, yekpare yapıda ve aşamalı yumuşaklık

sağlayan özellikte olmalıdır.

4- Kateterler paslanmaz çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, bu yapıda torque özelliğine

kavuşmuş ve rahat manevra edilebilir olmalıdır.

5- Kateter iç yüzeyi sürtünmeyi engelleyici madde ile kaplanmış olmalı ve bu madde

belirtilmiş olmalıdır.

6- Kateter X-ray altında rahatça görülebilir olmalıdır.

7- Kateter kıvrılma, ezilme gibi sorunlara karşı direncli olmalı, kink yapmamalıdır.

8- Kateterlerin iç lümen çapı en az 0.070 inç (1.7 mm) olmalıdır.

9- Kateterler 6F kalınlığında ve en az 100 cm uzunluğunda olmalıdır.

10- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

11- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

12- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

13-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

14- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

KILAVUZ TEL  0.014 İNÇ FİELDER  DÜZ UÇLU PTFE  KAPLAMALI ŞARTNAMESİ

1- Koroner Anjioplasti ve stent işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2- 0.014 inch kalınlığında ve 170-195 cm arası uzunluğunda olmalıdır.

3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque"

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5- Distal segment (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic)

sahip olmalı, bu kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment ise PTFE  kaplı

olmalıdır.

6- Klavuz telin X-Ray altında görünebilen uç uzunluğu en fazla 3 cm olmalı, lezyon

görüntüsünü kapatmamalıdır.

7- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri

lümenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır.

8- Uç kısmı iyi vizüalize edilebilmeli, kolay şekillendirilebilmeli, komleks lezyonlardan

atravmatik geçebilmeli ve düz uçlu olmalıdır.

9- Malzemelerin her biri ayrı steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

10- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

11- Malzeme ambalajının üzerinde son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.

12-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

13- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede 2 (iki)

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.